ПАМЯТКА
по отбору проб воды для проведения микробиологических исследований

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб воды регламентирован  ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Требования к таре: 
· Чистая стерильная емкость, изготовленная из стекла с плотно закрывающейся пробкой. 
Не допускается:
- пробу воды, предназначенную для микробиологического анализа, использовать на месте отбора проб для измерения температуры или другого измеряемого показателя;
- ополаскивать стерильную емкость  перед отбором проб  воды.
При отборе проб воды должны быть обеспечены асептические условия (чистые руки или стерильные перчатки) и защита проб от пыли и попадания брызг.

Техника отбора проб воды из крана:
· Непосредственно перед отбором пробы кран фламбируют (обжигают горящим тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом). Качество фламбирования определяет появление шипящего звука при контакте с водой после открытия крана. 
· После обжига кран полностью открывают, дают воде протечь не менее 15 минут, после чего проводят отбор проб воды.
· Стерильную емкость открывают непосредственно перед отбором, не касаясь руками внутренней поверхности пробки и горлышка тары
· Соприкосновение пробки  и  края  емкости  с любыми поверхностями исключается.
· После наполнения емкость немедленно закрывают стерильной пробкой (при заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды).

Правила хранения и транспортировки образцов воды
· Отобранные образцы помещают в термоконтейнер с хладоэлементами, крышка которого не должна соприкасаться с пробками емкостей.
· Доставку образцов воды осуществляют при температуре 2-10 ºС.  не допуская  промерзания и нагревания образцов выше рекомендуемой температуры
· Время доставки в лабораторию на исследование не должно превышать 6 часов после отбора

Выдача лабораторной посуды для отбора проб и прием проб на исследование осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом № 36,   Отделение по отбору и приему проб. Телефон 8(3012)28-35-28. 
· [bookmark: _GoBack]Стерильные емкости для отбора проб выдаются после предварительного согласования со специалистами Отделения о необходимом количестве  и дате выдачи посуды.
· Доставка проб воды сопровождается протоколом отбора образцов с указанием места, даты, времени отбора и другой информации. Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в Отделении по отбору и приему проб.

Помните, что в случае нарушения требований по отбору и транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования, получение результатов о несоответствии качества воды установленным требованиям.
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